一、采购项目信息

1.项目名称：模块化智能型高级流变仪

2.预算金额：48万元

二、供应商资格条件

1.需具备其他资质：详见采购文件

三、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化智能型高级流变仪 | 1 |  |  | 1、 马达 高性能无刷直流马达，可以实现实时惯量扭矩校正 2、 轴承多孔碳空气轴承 3、 振荡模式最小扭矩≤5 nN.m 4、旋转模式最小扭矩 ≤5nN.m 5、 最大扭矩≥210 mN.m 6、 最大角速率≥314 rad/s 7、 最小频率≤2.0E-08Hz 8、 最大法向力 ≥50 N 9、 锥平板控温模块 仪器配置半导体锥平板控温单元，温度要求：低温≤-50，高温≥210℃，升降温速度快； 10、圆桶控温模块 :仪器配置半导体圆筒控温单元，温度要求：低温≤-25℃，高温≥200℃，升降温速度快； 11、软件要求:仪器软件内置超过100个流变学测试模板，可供客户自由选择，且可自由修改； | 所有硬件一年免费保修、所有软件一年免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、24小时内排除故障。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人免费提供。质保期满后，中标人提供终身技术支持、维修服务，按照成本收取售后费用。提供不少于2天不少于2人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 |

四、采购文件获取

与项目联系人约定。

五、响应文件递交

按采购人规定的方式和时间递交。

六、项目联系人

联系人：刘老师

电话：19905973598

邮箱：2385902123@qq.com

硅酸盐科学与先进建材全国重点实验室

2025年11月12日